ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТА

ЗАТУХАНИЯ УЗ КОЛЕБАНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ ПОМЕХИ

Кондратьев А.И., Король А.А.

Хабаровск, Россия

Применение емкостных преобразователей при измерении скорости (С) и коэффициента затухания ультразвуковых колебаний () резонансным методом позволяет существенно упростить методики и повысить точность определения этих параметров. Однако, в силу относительно низкой эффективности преобразователей (ЕП) на частотах выше 2030 МГц и при затухании за один проход более 5 дБ, возможно сложение полезного сигнала с помехой. При этом для плоскопараллельного образца сигнал на выходе приемного ЕП можно представить в виде [1]

U(ψ)=A(t)expjθ(t)+Byexpjψ1−y2exp2jψ=A2+ By21+y4−2y2cos2ψ+2A(t)yB[cosψ−θ(t) −y2cosψ+θ(t)]1+y4−2y2cos2ψ12,	(1)

Uψ=By1+y4−2y2cos2ψ						(2)

где А(t) и (t) – амплитуда и фаза помехи соответственно; B – параметр, учитывающий амплитуду УЗ волны на входе в образец и коэффициент усиления приемного тракта; y = exp(-d), d - толщина образца;  = kd, k = 2f/C, f – частота УЗ колебаний.

U, отн. ед.

2

1

0

а

0

0

0

0

б

в

г



1

0

1

0

1

0

Рис. 1. Картина акустических спектральных линий при различных значениях параметра А/В: a - А/В = 0; б - А/В = 0,22; в - А/В = 0,7; г - А/В = 1,6; Слева - расчет, справа эксперимент.

При А = 0 выражение (1) переходит в традиционное соотношение (2), описывающее акустические спектральные линии (АСЛ) плоскопараллельного образца [2].

На рис. 1 показаны формы спектральных линий при различных значениях параметра А/В (dA/dt = 0) при y =0,76,  = -110, рассчитанные с помощью выражения (1) и измеренные на образце из стали 12Х18Н10Т толщиной 0,03 м при f  12,5 МГц ( = 77,6 дБ/м).

На рисунке видно, что АСЛ с увеличением параметра А/В подтверждены сильным искажениям (согласие с экспериментом достаточно хорошее). Причем при //  /2 это нечетные линии, а при /2    3/2 – четные. Номер линии n определяется соотношением n = fn /f, а n = fn /f ,где fn - частота УЗ колебаний, соответствующая максимуму n – ой АСЛ и f - интервал частот между соседними спектральными линиями. При А  0 методика измерения скорости не изменяется, необходимо лишь выбрать участки АСЛ, удобные для измерений (причем для повышения точности можно применить и метод «свертки» сигнала). Такими участками обычно выбираются участки, для которых имеется ярко выраженная особая точка, например максимум или минимум.

Далее мы полагаем, что скорость изменения амплитуды и фазы помехи существенно меньше частоты УЗ колебаний (At−1dAt/dt<<f, θt−1dθt/dt<<f).

Рис.2 Форма АСЛ. а – расчет;

б - эксперимент



0

0

а

б

На рис. 2 показана форма АСЛ при линейной зависимости амплитуды помехи от времени для того же образца (вид помехи инициировали искусственно и фаза помехи постоянна). Экспериментальное значение параметра At−1dAt/dt составило 0,2 с-1 и расчетное – 0,18 с-1.

Рассмотрим следующие варианты поиска решения поставленной задачи.

1. By  2A, F  0,1f (F - ширина АСЛ на заданном уровне) (рис. 1, б, в). В этом случае методика измерения и расчетные соотношения для С и  не изменяются. При этом выбираются АСЛ, для которых третий член в выражении (1) имеет знак “+”.

2. By  2A, F  0,1f расчетные соотношения для  и погрешности измерения  можно представить в виде (для скорости расчетные соотношения не меняются)

α=10dlgUn+Un+1+Un+12+Un−122−Un+Un+12Un+Un+1−Un+12+Un−122−Un+Un+12; 	(3)

где Un+12, Un−12 - минимумы функции U() справа и слева от спектральной линии .

При А = 0 выражение (2) переходит в исходное соотношение α=10dlgUn+Un±12/Un−Un±12.

3. By  2A, в этом случае спектральные линии с номерами 2m+1 при //  /2 или 2m при /2    3/2 трансформируются в соответствии с рис. 1, г. Для определения  в этом случае можно предположить следующие алгоритмы.

Метод 1. Сравнении экспериментальной зависимости сигнала UЭ() с расчетной U(). Значения параметров А0, В0, 0, y0 подбираются, таким образом, чтобы функция S(А,В,,y)=iUЭψi−UA,B,ψi,y2 принимала минимальное значение при А = А0, В = В0,  = 0, y = y0 (реализация метода наименьших квадратов). После этого коэффициент затухания  и погрешность  рассчитываются по формулам

α=−20dlgy0, Δα=20dy0ln10ΔUB0, 					(4)

где U - погрешность измерения сигнала.

Метод 1 позволяет определять  при y 0,05 и A  10yB при погрешности менее 10%.

Метод 2 основан на выделении из спектра сигнала кратных гармоник.

Представим функцию |U()|2 в виде ряда Фурье:

U(ψ)2=c02+j=1∞cjcos(j ψ−θj) 					(5)

С учетом выражения (1) для cj и j получаем

c02=А2+yB21−y4; c1=2ABy1+y2 1+y4−2y2cos2ψ 1+y4−2y2cos2γ12, tg θ1=tgθ; c2=2yB21−y4, tg θ2=0; c3=2ABy31+y2 1+y4−2y2cos2ψ 1+y4−2y2cos2γ12 , tg θ3=tg θ;c4=2(y2B)21−y4, tgθ4=0; tg γ=1+y21−y2tg θ; c3c1=c4c2=y2; α=−10dlgc3c1=−10dlgc4c2

Метод 2 позволяет определять  так же при y 0,05, однако его погрешность несколько выше, чем погрешность метода 1.

На рис. 3 приведены результаты измерений С и  методами 1 и 2 для различных образцов. Во всех экспериментах проводились серии из 11 наблюдений.

60                    80                   100

, дБ/м

, дБ/м

С, м/с

С, м/с

60                    80                   100

60                    80                   100     f, МГц

9

4

200

100

900

500

5975

5970

5665

5660

6410

6400

1000

500

1500

500

60                    80                f, МГц

60                    80                     100

5930

5660

5770

5760

а

б

в

г

д

Рис. 3. Зависимость параметров  и C от частоты: а – кварц; б – стекло марки К8; в – Д16Т; г – 40Х13; д – Х18Н10Т;  – метод 1;  – метод 2;  –  ;  – C.

При измерении скорости распространения было отмечено (пунктирные линии на рис. 3), что с уменьшением параметра y погрешность определения C возрастает за счет увеличения погрешности Sf измерения интервала частот между спектральными линиями. Для ее уменьшения необходимо повышать чувствительность U/U и увеличивать число измерений.

Приведенные результаты показывают, что использование предложенных методик позволяет существенно снизить влияние помех на результаты измерений коэффициента затухания резонансным методом. При этом могут быть расширены диапазоны исследуемых частот и коэффициентов затухания, кроме того, следует отметить, что современная измерительная техника в сочетании с ПЭВМ позволяет достаточно просто реализовать все рассмотренные алгоритмы.

Литература

1. А.И. Кондратьев. Реализация резонансного метода измерения скорости и затухания ультразвуковых колебаний при наличии помехи Акустический журнал. 1992, т. 38, № 3, С. 552-556.

2. А.И. Кондратьев. Прецизионные методы измерения акустических величин твердых сред. Ч.2. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС. 2006, 156 с.