ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ ПОРОШКОВО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ МАГНИТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И МАГНИТНОГО ШУМА

Велев Г.C., М. Миховски М. М., Ковачев Б.Г.

София, Болгария

1. ВВЕДЕНИЕ

Методы магнитного шума (NB) и магнитоакустической эмиссии (МАЕ), базирующиеся на эффект Бархаузена, все больше исползуюутся для неразрушающих исследований структуры и физико-механических свойств ферромагнитных материалов. Их характеристики регистрируются при воздействии низкочастотного переменного магнитного поля на исследуемый материал, получая объективную информацию [1,2,3]. Для исследования этих характеристик и применения в структуроскопии, разработан прибор “MULTITEST MC04” [1]. Он предназначен для комплексного магнитошумового и магнитоакустического неразрушающего контроля структуры и механических свойств ферромагнитных материалов. Прибор может работать как самостоятельно, для неразрушающего контроля ферромагнитных материалов, так и как элемент автоматизированной системы серийного контроля деталей [1,2].

2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель настоящей работы – исследовать приложимость характеристик магнитного шума - ЕNB и магнитоакустической эмиссии - EMAE для неразрушающего исследования структуры образцов из порошково-металлургического материала (ПММ). Показана возможность комплексного приложения этих характеристик для неразрушительной классификации образцов из порошково-металургических материалов с разной пористостью и химическим составом.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МНОГОПАРАМЕТРОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Основной принцип многопараметрового неразрушающего контроля состоит в том, что увеличение неразрушающых информационных параметров определяется вероятностью получения правильной классификации свойств контролируемых образцов на основе одного параметра и сравнения с классификацией на основе двух или более информационных параметров. Логично, что если первый метод не приводит к получению достаточной информации для контролируемого образца, то исползование второго подходящего метода увеличит вероятность правильной класификации и оценки свойств материалов. Эта вероятность оценивается с помощью статистической обработки результатов  контроля. Она содержит следующие етапы:

3.1. Вычисление средних значений и интервальных оценок серий измерения, сделанные на основе одного, двух и больше неразрушающих информационных параметров:

- однопараметрическая интервалная оценка;

- многопараметрическая интервалная оценка.

3.2. Формирование характеристических областей:

- в зависимости от поставленной задачи, для груп стандартных образцов определяются средние значения одного или двух информационних параметров ENB и EMAE, верхное и нижное граничное значение ν1=ENB±3σ и ν2=EMAE±3σ. Делается это следующим алгоритмом:

Эсли получатся измерения, где 1 ≤ i ≤ nk; 1 ≤ j ≤ ρ; 1 ≤ k ≤ m; a ρ – общее число параметров, nk – число измерений на k-том образце; m – число образцов, то в этом случае точечная оценка определяется формулой:

xj(k)=1nki=1nkxij(k),  (1)
а интервальная оценка будет:

xj(k)±c(Pr).sj(k), 	j = 1 .. ρ,  	k = 1 .. m,  (2)
где  c(Pr) – корригирующий коефициент:

c(Pr)=(nk−1)ρ(nk−ρ)nkFqik−2n12  (3)
В интервальной оценке (3) стандартное отклонение означено как Sf(k) и определяется выражением:

Sf(k)=1nknk−1i=1xij(k)−xj(k)212.  (4)
Например, если есть два параметра j = 1,2, то 3σ-интервал для j-того параметра группой образцов ema определяется выражением:

ν(r)(j)=mk(j)+3σk(j);	ν(Δ)(j)=mk(j)+3σk(j);	k = 1,2  (5)
где ν(r)(j) - верхняя пограничная величина, а ν(Δ)(j) - нижняя пограничная величина.

Характеристическая область, формированная доверительными интервалами ν1 и ν2 уравнения (5), представляет прямоугольник со стенками, которые ограничены нижной и верхной границой каждого информационного параметра. Каждая группа стандартных образцов имеет такую характеристическую область, которая сохраняется в памяти прибора. После определения критерия класификации и характеристических областей для груп стандартних образцов можно приступить к измерению реальных образцов.

3.3. Критерии классификации

Прибор представляет система с предварительным обучением с помощью сравнительных образцов. Эти образцы формируют характеристические области, обладающие доверительными интервалами с определенной степенью вероятности. Так, система реализует алгоритм многопараметрического дисперсионного анализа и дает однопараметрические и многопараметрические интервальные оценки. После вычисления доверительных интервалов приступается к классификации неизвестных образцов или деталей относительно групп сравнительных образцов. Средная величина нескольких независимых измерений исползуется как критерий. На практике делаются 2-5 независимые измерения каждого информационного безразрушительного параметра контролируемого материала, вычисляется средная величина из всех измерений и eсли она находится в доверительном интервале x±3σ, то материал принадлежит к соответствующей группе [2].

3.4. Программирование для автоматизированной обработки данных для классификации и группировании образцов и деталей.

Разработана компютерная программа для сбора данных, анализа и оценки експериментальных результатов, полученных при измерении неразрушающих информационных параметров – магнитошумового напряжения ENB и магнитоаккустического напрежения EMAE в образцах из ферромагнитното материала. Программа разработана на языке системы MATLAB 7, используя графический редактор Guide. Планируется возможность для сбора данных онлайн через серийний порт компютера. Исходные данные могут быть сохранены в табличном виде [2].

4. ПРИБОРы, МАТЕРИАЛы И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Принцип работы и методика калибровки прибора “MULTITEST MC04” представлены в работе [1]. Прибор предназначен для одновременного измерения неразрушающих параметров – магнитошумовое напряжение ENB и магнитоаккустическое напряжение EMAE [1,2,3], с помощью тестовых клещей DK100. Они показаны на Рис.1.

Рис. 1. Тестовые клещи DK100 и прибор “MULTITEST-МС04“

Для тестования прибора и системы обработки и оценки результатов измерения разработана конкретная методика для неразрушающего теста структуры образцов из ПММ. Для осуществления неразрушающего контроля, из каждого тестируемого материала изготовлены стандартные (еталонные) образцы, которые классифицированны в группах с одинаковой структурой и механическими свойствами. Таблица 1 представляет структурные характеристики порошково-металлургических материалов.

Таблица 1. Технологические характеристики ПММ образцов

| Группа № | Температура обжига T 0 C | Время обжига t, min | Пористость Р % | Состав | Легирование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cu |  | Ni |  |
| 1 | - | - | - | Сталь 3 | - | - |  |  |
| 2 | 650 | 60 | 25 | W100-25 | - | - |  |  |
| 3 | 1150 | 60 | 25 | W100-25 | - | - |  |  |
| 4 | 650 | 60 | 15 | W100-25 | - | - |  |  |
| 5 | 1150 | 60 | 15 | W100-25 | - | - |  |  |
| 6 | 650 | 60 | 15 | NC100-24 | 5 % | - |  |  |
| 7 | 1150 | 60 | 15 | NC100-24 | 5 % | - |  |  |
| 8 | 650 | 60 | 15 | NC100-24 | - | 5 % |  |  |
| 9 | 1150 | 60 | 15 | NC100-24 | - | 5 % |  |  |

Группы сравнительных образцов из ПММ путем прессования (однократного и друхстороннего с ограничителем) из метальних порошков компании Hoganaes, Швеция. Они выпечены в течении 60 min при разных температурах, легированы Cu и Ni и имеют разные степени пористости (см. Табл.1). Принадлежность стандартних образцов к соответствующим группам с одинаковыми механическими свойствами потверждена с помощью химического и металлографического анализа, испытание жесткости и зависимости от технологии изготовления.

Методика комплексного неразрушающего контроля структуры и механических свойств образцов из ПММ состоит в следующие этапы:

4.1. Объект неразрушающего контроля.

Объект тестирования – образцы из ПММ с размерах 2х10х80 mm.

4.2. Аппаратура и приспособления

- Прибор “MULTITEST MC04” и тестовые клещи DK100.

- Персональный компютер.

- Контактный магнитошумовый преобразователь и пиезопреобразователь.

- Набор эталонных (сравнительных) групп образцов разной структуры и свойств.

4.3. Подготовка эталонних образцов

В каждой группе подобраны 5 образцы с одинаковими свойствами (Табл.1). Подготовка состоит из следующих этапов:

- Пресование, обжиг, обозначение, предварительная настройка и подбор сравнительных образцов. Подобранные образцы очищаются механически и подвергаются химическому анализу на каждом квантометре.

- Проверка годности образцов, определение оптимальних параметров и измерение безразрушительных информационных параметров, в зависимости от методологии – калибровка прибора “MULTITEST MC04” и программы для комплексного безразрушительного контроля и формирование характеристических областей [1,2]

- Определение критерия классификации

- Сохранение результатов на приборе.

4.4. Подготовка реальных (неизвестных) образцов для комплексното безразрушительного контроля.

После определения критерия для классификации и характеристических областей с помощью групп стандартных образцов, можно приступить к измерению реальних образцов. Подготовка к измерению включает:

- Определение соответствия партиды и типа образцов с эталонними образцами;

- Очищение образцов.

4.5.Способ измерения

- Контролируемый образец прижимается с постоянной силой Р к магнитошумовому преобразувателю и пиезопреобразувателю с помощи тестовых клещей, показанние на Рис.1

- Величины двух информационных параметров определяются на основе 3 до 5 независимых измерений для каждого контролируемого деталя;

- Контролируемые образцы классифицируются в группах с одинаковыми механическими свойствами и структурами, используя предварительно заданный критерий с определенной вероятностью. Контролируемые детали принадлежат к определенной группе, эсли средная величина двух информационних параметров входит в соответствующую характеристическую область;

4.6. Графическая визуализация результатов

5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНыЕ РЕЗУЛЬТАТы

Рис.2 и 3 представляют процедуру по определении пригодности и характеристических областей еталонных групп образцов из ПММ разной структуры, составом и температурой обжига, в соответствии с т.4.3. выше. Рис.2 показывает фамилии кривых ENB(IB) и EMAE(IB), на базе которых определяется оптимальный намагничивающий ток, при котором определяются информационные безразрушительные параметры образцов ENB и EMAE.

Iопт

а)                                                                            в)

б)                                                                               г)

Рис.2. Фамилии кривых ENB(IB) и EMAE(IB) в серии легированных (а и б) и нелегированных (в и г) групп сравнительних образцов из Табл.1.

Фиг.3 показывает доверительные интервалы и характеристические области для разных групп образцов.

Доверительные интервалы и характеристические области для разных групп образцов тоже сохраняются в памяти прибора, после чего можно приступить к классификации реальных образцов в соответствии с т.4.4.

а)  нелегированные                                                    б) легированные

Рис.3. Доверительные интервалы и характеристические области для  образцов из ПММ.

6. АНАЛИЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНыХ РЕЗУЛЬТАТОВ

На Рис.2 показаны кривые ENB(IB) и EMAE(IB) для нелегированных и легированных образцов. Во всех группах четко отличаются плохо консолидированные образци, обжаренные при температуре 650°С. При температуре 1150°С пористость влияет сильнее на EMAE (Рис.2а), чем на ENB (Рис.2б) из-за влияния размагничивающего фактора пор. Величины для ENB более высоки для плотной стали 3 (группа 1 в Табл.1) и уменшаются с увеличением пористости.

Влияние добавок из медного и никелого порошка существенно для формирования новых структур. При высокотемпературном обжиге (1150°С) наблюдается полная растворимость Ni в железной матрице и жидкая фаза Cu в пространстве между частицами основного порошка. Это определяет изменение в составе, форме и размере магнитных доменов и приводит к изменению магнитных, магнитошумовых и магнитоаккустических характеристик материала [4].

Как видно из Рис.2в, самые высокие величины ENB измерены для легированных Ni образцов, а из Рис.6г видно, что самые высокие величины EMAE регистрируются для легированных Cu образцов.

Вручную или автоматически выбирается оптимальний намагничивающий ток Iопт, при котором будут измерятся величины ENB и EMAE для определения доверительных интервалов и характеристических областей. В случае Iопт = 50 mA и при этом токе проведены все исследования. Рис.3 показывает, что при использовании только информационного параметра ENB, доверительные интервалы групп образцов 3-2 и групп 4-5 совпадают, следовательно они трудно различимы. Такой вывод можно сделать и для использования только информационного параметра EMAE. В случае легированных образцов доверительные интервалы параметра ENB совпадают для групп 6-8, а для параметров EMAE – 6, 7, 8. При комплексном использовании обеих информационных параметров характеристические области не совпадают, что увеличивает вероятность правильной классификации контролируемого материала в зависимости от структуры и механических свойств. После определения характеристических областей эталонных образцов, выбирается группа для сравнения и приступается к классификации реальних образцов или материаллов, в соответствии с т.4.4. и 4.5. описанной выше методики.

7. ВыВОДЫ

В настоящей работе показана возможность реализации комплексного неразрушающего контроля механических свойств и структуры образцов из порошково-металлургических материаллов. Класссификация в зависимости от степени термообработки (жесткости) или структуры во многих случаях можно легко осуществить с помощью двухпараметрического безразрушительного контроля. Разработанный прибор “MULTITEST MC04” для комплексного измерения информационних параметров – магнитошумового напряжения ENB и магнитоаккустического напряжения EMAE, можно использовать для безразрушительного контроля термообработки и структуры образцов и деталей из порошково-металлургических материалов.

Литература:

1. Velev, G.,. V. Latkobcki , A Device for Automated Complex Non-destructive Testing of  Ferro-magnetic Materials, Proceedings of the ICBM 5 Conference, June 2-3, pp. 54-59,2005.

2. Велев, Г. С.,  В. В. Латковски, Автоматизированная система для комплексного неразрушающего контроля структуры и механических свойств материалов, ХVІІ Росийская научно-техническая конференция с международным участием, Екатеринбург,236,2005.

3. Велев, Г. С., А.. И. Андреев, Новые приборы для неразрушающего контроля и технической диагностики материалов, III Российская научно-техническая конференция, Екатеринбург, 257, 2007.

4. Ковачев Б., Э. Горкунов, М. Миховски, Ал. Алексиев, Изследване на магнитни и магнитоакустикоемисионни характеристики на праховометалургични материали на основата на железен прах, Научни известия на НТСМ, 2005, бр.1, год. XII, стр. 424 – 431., XX Национална конференция по безразрушителен контрол с международно участие, Дефектоскопия’ 2005, NDT’ 2005.