СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ МАГНИТНЫХ

ДЕФЕКТОСКОПОВ

Пудов В.И., Соболев А.С., Колосков В.М.

Екатеринбург, Россия

Вопросы разработки и совершенствования средств метрологического обеспечения, в целях повышения точности и достоверности результатов контроля магнитными дефектоскопами, являются актуальными. Одно из решений этой проблемы связано с повышением эффективности их настройки и калибровки. В этом случае, наиболее перспективным направлением является применение стандартных образцов (СО), имитирующих физико-механические свойства реальных материалов.

В данной работе рассмотрено на примере дефектоскопа УДК-3 [1] повышение функциональной эффективности аппаратуры с помощью СО. Указанный дефектоскоп предназначен для контроля канатов шахтного оборудования. Он содержит датчики ДО-1 и ДО-2 для измерения потери сечения стальных канатов [2], круглых, плоских и резинотросовых и регистрирует изменение переменного магнитного потока при изменении параметров канатов. Эти канаты характеризуются большим разбросом по свойствам материала, типоразмерам и исполнению, что на практике затрудняет использование одного типа СО. Поэтому был разработан комплект стандартных образцов с изменяемым сечением, а также с материалом, подвергнутым разному виду термообработки. Оценивали свойства материала стандартных образцов на разработанном устройстве, калиброванном с применением эталонной установки. В качестве материала для стандартных образцов использованы прутки, из инструментальной стали марки У8. После их термообработки получены на рабочих режимах УДК-3 (амплитуды напряженности переменного магнитного поля 0,5 и 1,5 А/см при частоте 200 Гц) амплитудные магнитные проницаемости образцов в 1,5-2 раза меньшие по сравнению с таковыми для контролируемых канатов. В результате был обеспечен запас по чувствительности дефектоскопа УДК-3 более чем в 1,5 раза, что практически исключило влияние материала канатов и условий их эксплуатации.

Для калибровки дефектоскопа были разработаны три комплекта образцов, соответствующих трём типам канатов. Каждый комплект состоит из пяти СО, имитирующих исходное состояние каната с износом 0 % и с максимально допустимыми износами канатов в приделах 25 %; 20 %; 15 % и 10 %. В этих случаях, абсолютная погрешность не превысила 0,3 %, что обеспечивает абсолютную погрешность для дефектоскопа УДК-3 не более 1 %, то есть на уровне мировых стандартов.

Таким образом, применение выше рассмотренных стандартных образцов позволило повысить эффективность настройки магнитного дефектоскопа УДК-3, путем её проведения в условиях с более высоким требованием при измерении свойств материала образцов в ослабленном магнитном потоке по сравнению с магнитными потоками, которые формируются в контролируемых канатах. Кроме этого удалось минимизировать количество комплектов образцов, обеспечивающих настройку и калибровку дефектоскопа для контроля потери сечения всех типов канатов.

Литература

1. Универсальный дефектоскоп канатовУДК-3. Государственный реестр средств измерений, № 18118–99.

2. ГОСТ 3091. Канаты плоские стальные. Основные положения. – М.: Из-во стандартов,1997. – 20с.