# ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАСТРОЙКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕФЕКТОСКОПОВ

Пудов В.И., Соболев А.С.

Екатеринбург, Россия

Среди известных методов неразрушающего контроля (НК) одно из ведущих положений  занимает  ультразвуковая  диагностика  с  применением  звуковых  частот от 20 кГц до 30 МГц. Её широкое распространение привело к созданию различных видов настроечных образцов [1]. Эти образцы не предназначены для настройки широкого класса ультразвуковой аппаратуры, поэтому они снижают её функциональные возможности, а также достоверность и точность результатов диагностики. Создание настроечных устройств, позволяющих решить проблему повышения уровня и универсальности настройки широкого класса ультразвуковой аппаратуры, является актуальной задачей в практике НК.

В представленной работе предложено одно из решений данной проблемы, связанное с разработкой настроечного устройства матричного вида [2]. Оно изготовлено в форме пластины 1 из малоуглеродистой мелкозернистой стали и содержит с противоположной стороны рабочей фронтальной поверхности 2 прямые ряды отражателей 3 с разным площадями отражения 4, имитирующие форму и размеры реальных дефектов (см. рис.1). Отражатели 3 являются угловыми и выполнены в виде зарубок, имеющих разную глубину и прямоугольную форму. Их рабочие площади отражения 4 имеют форму квадратов и изменяются линейно с шагом равным величине 1,06, соответствующей последующим изменениям эхо-сигналов, отраженных от каждой поверхности рабочих площадей, на величину в 0,5 дБ в диапазоне от 6 до -20 дБ. То есть шаг соответствует определенным величинам амплитуд эхо-сигналов, обусловленным размерами площадей отражения 4 и их последующим изменениям в диапазоне рассматриваемых дефектов. Причем все отражатели 3 устройства дополнительно выполняют функцию опорного отражателя, рабочая площадь 4 которого привязывается непосредственно к размеру дефекта допускаемому нормативными документами ультразвукового контроля или к размеру реального дефекта материала и служит нулевым параметром при изменении величины амплитуды эхо-сигнала в указанном диапазоне децибел. Кроме этого, шаг изменения рабочих площадей отражателей 3 может быть равен величине 1,12, соответствующей изменениям эхо-сигналов, отраженных от поверхности рабочих площадей, на величину в 1 дБ в диапазоне от 6 до -20 дБ, а также – величине 1,19 и 1,26 с последующим изменениям эхо-сигналов на величину в 1,5 дБ и 2 дБ, в вышеуказанном диапазоне.

Рис. 1

# Работа выполнена при поддержке программы «Диагностика» №13393 от 01.02.06г.

# Литература

# 1. И.Н.Ермолов, Ю.В. Ланге. Справочник. Ультразвуковой контроль, Т. ///.–М.: Машиностроение,2004. -860 с.

2. В.И. Пудов, А.С. Соболев, В.А. Бланин. Устройство для настройки ультразвуковых преобразователей –дефектоскопов. Патент РФ №2310838. Бюл. изобр.2007, №32, II ч.